高規格救急自動車　仕様書

かほく市

第１章　総則

１　この仕様書は、令和７年度にかほく市（以下「発注者」という。）が購入する高規格救急自動車（以下「救急車」という。）の仕様について定める。

２　救急車は、この仕様に定めるもののほか次の関係法規等に適合するものであること。

- 消防防災設備整備費補助金交付要綱（平成１４年４月１日消防消第７０号）

②　道路運送車両法（昭和２６年６月１日法律第１８５号）

③　道路運送車両の保安基準（昭和２６年７月２８日運輸省令第６７号）

④　救急業務実施基準（昭和３９年３月３日消甲教発第６号通知）

⑤　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

（昭和３５年法律第１４５号）

⑥　その他の関係法令等

⑦　受注者の標準仕様書

３　受注者は、この仕様書を十分に検討のうえ契約するものとし、契約後における一切の疑義は、すべて発注者及びかほく市消防本部（以下「消防本部」という。）の解釈に従うものとする。

４　この仕様書の細部事項及び製作中に生じた疑義については、すべて消防本部と協議のうえ指示又は承認を受けるものとする。

５　救急車は、北陸信越運輸局石川運輸支局が実施する新規検査に合格したものでなければならない。

６　仕様書に明記されていない点は、関係法規及びメーカー公表の標準仕様とする。

７　製作に使用する資機材及び艤装等は、最新式で新品を使用すること。また、別途発注の高度救命処置用資機材受注者と十分連絡を取り合い、資機材の取付けにあたり不備が生じないように配慮すること。

８　同等品の取扱については、事前に比較表を提出して消防本部の認めたものに限る。

９　提出書類

（１）受注者は、製作に先立ち消防本部と細部打合せを行ったうえで、次の書類（Ａ４版ファイル製本１部、電子図書２枚）を消防本部に提出し、承認を受けた後、艤装を開始するものとする。

①　艤装四面図

②　電気配線図

③　製作工程表

④　取付品、積載資機材の架装図

⑤　使用資機材明細一覧表（メーカー及び型式）

⑥　その他消防本部が指示する書類

（２）救急車の新規検査日のおおむね１４日前までに、登録日及び車両総重量（全装備重量）、寸法の実測表を１部提出すること。

（３）救急車の納入時に、次の図書等を製本のうえ提出すること。

①　シャーシ及び各種資機材の取扱説明書　　　　　１部

②　自動車修理説明書（整備解説書）　　　　　　　１部

③　自動車定期点検整備記録簿　　　　　　　　　　１部

④　自動車検査証（写）　　　　　　　　　　　　　２部

⑤　各種保証書　　　　　　　　　　　　　　　　　各１部

⑥　車両性能諸元表　　　　　　　　　　　　　　　２部

⑦　写真（カラーＬ版（アルバム綴））　　　　　　 ２部

写真は、納入後速やかに提出するものとし、救急車（新規登録後）の前後面、車両側面及び左右斜め全面並びに車内とするほか、艤装途上において各種資機材などの配線等の視認確認が困難な箇所とする。

１０　補足

（１）完成車は消防本部の行う検査に合格しなければならない。

（２）受注者は、納入検査において不適格と認められた箇所の部品については無償で取替、又は修理を行うものとする。また、保証期間後といえども設計不良、工作不良あるいは材質不良に起因する不都合が生じた場合は、無償にて修理あるいは取替を行うものとする。

（３）本完成車の保証期間は、納入後１年間（塗装、メッキについては２年間）とし、その他の特殊装置及び装備品については、各メーカーが公表した期間とする。

（４）エンジンキーは一種三組、ボックス等の鍵は一種二組とする。

第２章　車体

１　車体は、自動車メーカーが消防庁から認定を受けた高規格救急車（寒冷地仕様）とし、その性能等は次のとおりとする。

（１）エンジン

①　駆動方式　　　　　　　　　４輪駆動

②　変速装置　　　　　　　　　オートマチック

③　総排気量　　　　　　　　　２，６００ｃｃ以上

④　使用燃料　　　　　　　　　ガソリン

（２）車両寸法等

①　全長　　　　　　　　　　　５，５００㎜以上

②　全幅　　　　　　　　　　　１，９００㎜以内

③　全高　　　　　　　　　　　２，５３０㎜以内

④　ホイールベース　　　　　　３，１００㎜以上

⑤　最小回転半径　　　　　　　６．４ｍ以内

⑥　乗車定員　　　　　　　　　　７名以上

（３）バッテリー容量は、１２V／１４０A以上とし、電装品を最大限に使用しても支障のない出力を有すること。ＪＩＳ規格のものとし車両電装品の使用容量を確保できるものであること。

バッテリー収納部は、腐食処理を施し、点検、交換時の保守管理が容易に行えるように配線部分は引き出し方式で取付けること。ターミナルは全て黄銅製のボルト締め式に交換すること。（保護カバー付）

（４）使用タイヤ（スペアを含む）は、ラジアルタイヤとし、スタッドレスタイヤはホイル付きとすること。

（５）タイヤチェーンを付属すること。

（６）ナンバーフレームを取付けること。

（７）車両及び車両底部には塩害による腐食防止をすること。

（８）車両盗難防止装置を取付けること。

（９）サイドバイザーを運転席両サイドウインドウに取付けること。

（10）車両標準工具を付属すること。

（11）ドアロックの遠隔操作装置（標準キー付リモコン装置３個付）が設置されていること。

（12）スライドドアを全開した際、ドアを固定する機能を有すること。

（13）スライドドア及びバックドアは、半ドア時に自動的に閉まる機能を有すること。

（14）外部電源が入力されている場合、エンジンを始動できない構造とし、運転中央部に作動状態を示すランプ（入力時点灯）を取り付けること。

（15）全ての座席に、シートベルトが設置されていること。

（16）その他メーカーが公表した装備品はすべて取付けること。

２　購入物品（車両付属品）はメーカー公表の標準仕様による。

第３章　艤装等

１　艤装はメーカー公表の標準仕様及び別表１のほか、次のとおりとする。

- ボディ前面中央部に消防章（危害防止用背板（白色）付き）を取り付けること。

- ヘッドライトをLEDとすること。

（３）ライト関係にあっては、LED製品で対応できるものについては、LEDに変更す

ること。（スモールライト及びテールランプ等、交換が容易に出来ないため。）

（４）車幅灯、ナンバー灯、室内灯（患者灯除く）等の各種ランプはLED式とする。

（５）作業灯（LED）を左右側面上部に各２箇所設置すること。

（６）フロントアンダーミラーが設置されていること。

（７）燃料給油口又はその付近には、使用燃料の種類を表示すること。

（８）外部電源入力コンセント（AC100V）を取り付けること。（別途指示）

（９）車体後部は、ストレッチャーによる搬入が容易に行われる構造としリヤバンパーおよびリヤステップは変形しない十分で確実な強度を有すること。

（10）室内の空間には構造上可能な限り、救急資機材等を収納するネット及び収納ボックス等を取付けること。（位置は別途指示）

（11）救急資機材の収納ボックス等は、安全、確実、容易に救急救命活動が行える構造とし、資機材の固定は現物に見合ったもので、取付金具又はマジックテープ等を使用し、ワンタッチで容易に着脱できるものとすること。

（12）高度救命処置用資機材の取付に必要な取付金具、積載具及び配線類を設けること。

（13）救急車に備える資機材及び高度救命処置用資機材の取付スペース及び収納スペースを確保しておくこと。

（14）車内のあらゆる可能な箇所には資機材等を固定するマジックテープ付のベルトを設けること。

（15）バックボード及びスクープストレッチャーの積載装置を取付けること。

（16）レスキューセットを車両に積載すること。

（17）運転席にはカーナビゲーションシステムを設置すること。（バックモニター付）

（18）全方向確認可能なカメラ及びモニターを取り付けること。

（19）ドライブレコーダー（前方、後方を録画可能）を取り付けること。

（20）計器類には名称を表示すること。

（21）運転室スイッチレイアウトについては、別途指示する。

（22）スイッチ類には名称及び「入・切」又は「ＯＮ・ＯＦＦ」等の表示をすること。

（23）患者室床面は、水洗いできる構造とし床と機材箱等の接合面に水密の処置を講ずること。

（24）資機材の出し入れ等のため、塗装面等を損傷させるおそれがある箇所に保護板等を張ること。

（25）車内傷病者室右側に時計および温湿度計を設置すること。（別途指示）

（26）傷病者室右側後ろ向き席下の床面に、鍵付き冷温蔵庫を設置すること。（DC12V出力コンセント取付）

（27）温風ヒーターを設置し、外部電源入力のみ使用できること。（設置場所及びコンセント設置位置については別途指示）

（28）傷病者室内鍵付収納庫（右前）の艤装については、別途指示する。

（29）機器等の取付けに必要な架台を取付けること。

（30）酸素ボンベは、連結（圧力計、切替弁付）し、容易に取替え操作ができるものとすること。

（31）傷病者室の窓には、外部から見えないような措置が講じられていること。

（32）各配線は必要に応じて配線用配管を設け、天井、側板内に埋設させる。また、点検を行える構造とすること。

なお、各種配線コネクター類は未使用部分については配線の誤接続を防ぐ為、コネクター類等にメクラ措置を行うこと。

（33）バックドアストラップの接続部はオゾンガス等で劣化しにくい素材のものを使用するよう考慮すること。

（34）上記以外で設置可能な棚等があれば、消防本部と協議し設置すること。

２　消防無線装置、車両動態位置管理装置（ＡＶＭ）等

（１）消防無線装置

既存救急車からの移設工事を含むものとし、消防本部が指定する業者と連携して取り付けること。また、支給品及び新設品は別表２のとおりとする。

本装置については総務省消防庁が発刊する「消防救急デジタル無線共通仕様書」に準じて施工するものとし、旧車両からの移設に必用な経費、本装置の運用に必用不可欠な部材等については、全て受注者が負担すること。

①車載型無線装置（分離制御器含む）を消防本部の指定する位置に取り付けし、雑音防止措置を講ずること。

②スピーカーを前部キャビン及び患者室の消防本部の指定する位置に取り付けること。

③ホイップ型空中線（ダイバーシティ方式）を消防本部の指示する位置に取り付けること。なお、同軸ケーブルの外部接線は禁止する。

③送受話器分配器、遠隔制御器、電源ケーブル、同軸ケーブル、ヒューズ等の配線を施すこと。

④送受話装器(掛け金、分配器を含む。）を消防本部の指定する位置に取付けること。

⑤無線装置用電源線はＡＣＣ連動で電源供給されること。

⑥配線に際しては、ケーブル間の誘導障害等を受けないよう配慮するとともに車両内等への引き込みは、防水処理及び水切りを十分に対策すること。

⑦配線に際しては、キャビン内に露出しないよう清楚に施工すること。また、今後の保守性を考慮し点検口を設けること。

（２）車両動態位置管理装置（ＡＶＭ）等

既存救急車からの移設工事を含むものとし、消防本部が指定する業者と連携して取り付けること。また、既設使用及び新規調達は別表２のとおりとする。

①モニター・制御装置等（以上支給品）を消防本部が指定する位置に取り付けること。（別途協議）

制御装置には以下の信号が必要なため取付けること。

・起動信号（アクセサリー）

・車速パルス

・バック信号

②外部設定器には以下の信号が必要なため取付けること。

・アクセサリー

③本装置の通信に必要なアンテナは、消防無線装置との誘導障害に十分配慮すること。また、取付けに際し補強部材等が必要な場合は、受注者側が負担するものとする。

３　塗装および記入文字等

（１）塗装は、救急車指定の白色とする。なお、ボディ外面周囲には、赤色帯状テープ、消防本部指定テープを貼付すること。赤色帯状等テープ及び文字については、再帰性反射素材のものを使用すること。（別途協議）

（２）記入文字等は、楷書丸ゴシック体で次のとおりとする。

| 記 入 文 字 | 記入箇所 | 字 色 | 書 き 方 |
| --- | --- | --- | --- |
| かほく市消防本部 （別途指示） | 左右後輪上部 ボディ | 青色 （蛍光色） | 左横書き |
| 高松救急 （別途指示） | 後面 中央部 | 青色 （蛍光色） | 左横書き |
| KAHOKU F.D （別途指示） | 後面 上部中央部 | 青色 （蛍光色） | 左横書き |
| 高松救急 （別途指示） | 前面助手席 赤色帯状上部 | 青色 （蛍光色） | 左横書き |
| AMBULANCE CALL 119 （別途指示） | 左右サイド ルーフ中央部 | 青色 （蛍光色） | 左横書き 二段 |
| 市章ワッペン（別途指示） | 左右スライドドア中央下 |  |  |
| 納入年月日表示（別途指示） | 左右フロントドア下部 | 青色 （蛍光色） | 左横書き |
| 対空表示（別途指示） | 屋根 | 黒色（夜光） | 別表３参照 |

文字の大きさ、シール等必要事項は、別途指示する。（別表３、別表３-１参照）

４　検査

- 消防本部に提出した製作工程表に基づき、適切な時期に中間検査及び完成検査を実施するものとする。

（２）本仕様書及び承認図ならびに受注者の標準仕様書に基づき、消防本部職員が立会いのうえ検査を実施するものとする。

（３）検査依頼は、実施予定日のおおむね２０日前までに書類で提出すること。

（４）設計担当者が必ず立ち会うこと。

（５）検査員の派遣に要する諸費用を含む、検査に要する一切の費用は受注者が負担すること。

（６）検査項目

中間検査は、艤装状況及び装備品、付属品の積載状況を検査するものとし、完成までに１回実施するものとする。なお実施時期は、製作工程を考慮し実施する。

完成検査は、納入時期に本仕様及び受注者提出の標準仕様書等に基づき、下記の事項について行う。

①　車両の外部外観寸法

②　各種装置、機材の機能検査

③　付属品、装備取り付け品及び積載品の形状、取付積載状況ならびに数量検査

④　その他必要な検査

（７）新規登録検査の諸手続きについては、受注者に委託する。

（８）完成車の納入に際しては、各部清掃、清拭、注油（満タン）、点検等の実施後、納車すること。

（９）受注者は本救急車の製作に先立ち配置する車体ならびに装備品がメーカー公表の諸元表及び本仕様書に相違ないかを充分確認したのち消防本部に検収調書の提出を行うこと。なお、上記については、消防本部が行う検査以前に不測の事態を招かないことが目的であり、消防本部の検査において不適格事項が認められた場合は、受注者の責任として取り替えるものとする。

（10）契約から納入までの諸経費は、受注者が負担するものとする。ただし、自動車損害賠償責任保険、自動車重量税及びリサイクル料は、発注者が負担する。

（11）指定する資機材に『高松救急』とネーム入れをすること。（別途協議）

（12）納入する救急車のパンフレット３０部作成すること。（受注者負担）

（13）消防本部が指定する日時に、車両取扱い説明を行うこと。

（14）旧車両の廃棄処分及び旧資機材、旧付属品等の廃棄費用は受注者が負担するものとする。（車両記入文字等の除去含む）

（15）救急車の納期は令和８年３月６日までとし、納入場所は消防本部とする。

※第３章の艤装等各項目について、第１章総則３に準じて行うこと。（必要に応じて協議すること。）